中华人民共和国国家标准

水质  急性毒性的测定  发光细菌法

GB/T  15441-1995

1.  主题内容与适用范围

1.1.主题内容

本标准规定了测定水环境急性毒性的发光细菌法。

1.2.适用范围

本标准适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质急性毒性监测。

2.  方法提要

基于发光细菌相对发光度与水样毒性组分总浓度呈显著负相关(P≤0.05)，因而可通过生物发光光度计测定水样的相对发光度，以此表示其急性毒性水平。

水质急性毒性水平按8所述条件选用相当的参比毒物氯化汞浓度(以mg/L为单位)来表征，或选用EC50值(半数有效浓度一一以样品液百分浓度为单位)来表征。

3.  试剂和材料

本标准所用试剂除另有说明外，均应为符合国家标准的分析纯试剂、蒸馏水或同等纯度的水。

3.1.氯化汞HgCl2，分析纯。

3.2.氯化钠NaCl，化学纯。

3.3.明亮发光杆菌T3小种(Photobacterium phoshoreum T3 spp.)冻干粉，安瓿瓶包装，每瓶0.5g，在2~5℃冰箱内有效保存期为6个月。新制备的发光细菌休眠细胞(冻干粉)密度不低于每克800万个细胞；当按6.2.4步骤将冻干粉复苏2min后即发光(可在暗室内检验，肉眼应见微光)，稀释成工作液后每毫升菌液不低于1.6万个细胞(5ml测试管)或2万个细胞(2ml测试管)(均为稀释平板法测定)。在毒性测试仪上测出的初始发光量应在600~1900mV之间，低于600mV允许将倍率调至“×2”挡，高于190OmV允许将倍率调至“×0.5”档，仍达不到标准者，更换冻干粉。

3.4.氯化钠溶液，3g/100ml。

氯化钠3g于玻璃容器内，用量筒加蒸馏水100ml。

3.5.氯化钠溶液，2g/100ml。

氯化钠2g，加蒸馏水100ml，于试剂瓶内，2~5℃保存。

3.6.参比毒物氯化汞标准溶液。

0.02，0.04，0.06，0.08，0.l0，0.12，0.14，0.16，0.18，0.20，0.22，0.24mg/L。

3.7.氯化汞母液，ρ＝2000mg/L。

万分之一分析天平精称密封保存良好的无结晶水氯化汞0.100 0g入5Oml容量瓶，用3g/10oml氯化钠溶液稀释至刻度，置2~5℃冰箱备用，保存期6个月。

3.8.氯化汞工作液，ρ＝2mg/ml。

用移液管吸氯化汞2000mg/L，母液10ml入l000ml容量瓶，用3g/100ml氯化钠溶液定容。再用移液管吸氯化汞20mg/L液25ml入250ml容量瓶，用3g100ml氯化钠溶液定容，将此液倒入配有半微量滴定管的试液瓶，然后，用3g/100ml氯化钠溶液将氯化汞2mg/L溶液按表1稀释成系列浓度(一律采用50ml棕色容量瓶)。这些氯化汞稀释液保存期不得超过24h，超过者务必重配。

表1  氯化汞工作溶液稀释配制表（在50ml容量瓶中）

| 加氯化汞(2mg/L)数,ml | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
| --- | --- |
| 稀释定容后氯化汞浓度,mg/L | 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 |

4.  仪器

4.1.生物发光光度计。

配置2或5ml测试管。

当氯化汞标准溶液浓度为0.10mg/L时，发光细菌的相对发光度为50%其误差不超过±10%。

4.2.2ml或5ml测试样品管(具标准磨口塞,为制造比色管的玻璃料制作,由专业玻璃仪器厂制造)，分别适用于相应型号的生物发光光度计。

4.3.微量注射器：10μl。

4.4.注射器：1ml。

4.5.定量加液瓶：5ml。

4.6.吸管：2、10、25ml。

4.7.试剂瓶：100ml。

4.8.量筒：100、500ml。

4.9.棕色容量瓶：50、250、1000ml。

4.10.半微量滴定管(配磨口试液瓶,全套仪器均为棕色)10ml。

5.  样品

5.1.样品的采集和保存

a.采样瓶使用带有聚四氟乙烯衬垫的玻璃瓶，务必清洁、干燥。采集水样时，瓶内应充满水样不留空气。采样后，用塑胶带将瓶口密封。

b.毒性测定应在采样后6h内进行。否则应在2~5℃下保存样品，但不得超过24h。报告中应写明水样采集时间和测定时间。

c.对于含固体悬浮物的样品须离心或过滤去除，以免干扰测定。

5.2.样品液的稀释

5.2.1.样品液测定前稀释的条件

5.2.1.1.样品液预试验  取事先加氯化钠至3g/100ml浓度的样品母液2ml装入样品管，并设一支CK管(氯化钠3g/100ml溶液)，按6所述测定相对发光度。

5.2.1.2.按5.2.1.1测得的样品，相对发光度低于50%乃至零，欲以EC50表达结果，则须稀释。

5.2.1.3.按5.2.l.1测得的样品，相对发光度在1%以上，欲以与相对发光度相当的氧化汞浓度表达结果，则不须稀释。

5.2.2.样品液的稀释液

样品液的稀释液一律用蒸馏水，在定容前一律按构成氯化钠3g/100ml浓度添加氯化钠或浓溶液(母液只能加固体)。

5.2.3.样品液稀释浓度的选择

5.2.3.1.探测试验

按对数系列将样品液稀释成5个浓度：100%、10%、1%、0.1%、0.01%(它们的对数依次为0,－1.,－2,一3,一4)，按6所述粗测一遍，视1%~100%相对发光度落在哪一浓度范围。

5.2.3.2.试验

在1%~100%相对发光度所落在的浓度范围内再增配6~9个浓度(例如，若落在0.l%~l0之间，则应稀释成0.1%、0.25%、0.5%、0.75%、1%、2.5%、5%、7.5%、l0%；若落在1%~10%之间，则应稀释成1%、2%、4%、6%、8%、10%)，按6所述再测一遍；这6~9个浓度，也可通过查对数表，按等对数间距原则自行确定(例如，若落在1%~10%之间，则应稀释成10%、6.31%、3.95%、2.51%、1.58%、1.00%，它们的对数相应为1.00、0.80、0.60、0.40、0.20、0.00，对数间距均为0.2)。

6.  测定

6.1.测定条件

6.1.1.室温

室温20~25℃。

同一批样品在测定过程中要求温度波动不越过±1℃。且所有测试器皿及试剂、溶液测前1h均置于控温的测试室内。

6.1.2.pH

若须测定包括pH影响在内的急性毒性，不应调节水样pH。

若须测定排除pH影响在内的急性毒性，须将水样和CK(氯化钠3g/100ml)pH测前调至下值：主要含Cu水样为4.5，主要含其他金属水样为5.4，主要含有机化合物水样为7.0。

6.1.3.溶解氧

本法只能测定包括溶解氧影响在内的急性毒性。

6.2.测定步骤

6.2.1.试管的排列

于塑料或铁制试管架上按以下二种情况排列测试管。

6.2.1.1.按5.2.1.3所述，样品母液相对发光度为1%以上者，如下排列：

表2  试管在试管架上的排列

| 后二排 | CK预试1 CK预试2 |
| --- | --- |
| 后一排 | CK CK CK CK CK CK … CK | CK CK CK CK CK CK … CK |
| 前 排 | 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 … 0.24 | 样1 样2 样3 样4 样5 样6 … 样n |
| 管 群 | 氯化汞(mg/L) | 样品 |

左侧放参比毒物氯化汞系列浓度溶液管，右侧放样品管。前排放氯化汞溶液和样品管，后一排放对照CK管，后二排放CK预试验管。每管氯化汞或样品液均配一管CK(氯化钠3g/100ml蒸馏水溶液)。设3次重复，每测一批样品，均须同时配置测定系列浓度氯化汞标准溶液。

6.2.1.2.按5.2.1.2所述，样品母液相对发光度为50%以下乃至零者，如下排列：

左侧仅放氯化汞0.10mg/L溶液管(作为检验发光细菌活性是否正常的参考毒物浓度，它反应15min的相对发光度应在50%左右)，右侧放样品稀释液管(从低浓度到高浓度依次排列)。其他同6.2.1.1每测一批样品，均须同时配测氯化汞0.IOmg/L溶液。

6.2.2.加3g/100ml氯化钠溶液

用5ml的定量加液瓶给每支CK管加2或5ml氯化钠3g/100ml(据仪器型号而定)。

6.2.3.加样品液

用2或5m1吸管给每支样品管加2或5m1样品液(据6.2.2而定)，每个样品号换一支吸管。

6.2.4.发光细菌冻干菌剂复苏

从冰箱2~5℃室取出含有0.5g发光细菌冻干粉安瓿瓶和氯化钠溶液，投入置有冰块的小号(1~1.5L)保温瓶，用lml注射器吸取0.5ml冷的氯化钠2%(g/100ml)(适用于5ml测试管) 或lml冷的氯化钠2.5%(g/100ml)(适用于2ml测试管) 注入已开口的冻干粉安瓿瓶，务必充分混匀。2min后菌即复苏发光(可在暗室内检验，肉眼应见微光)，备用。

6.2.5.仪器的预热和调零

打开生物发光光度计电源，预热15min分钟，调零，备用。

6.2.6.仪器检验复苏发光细菌冻干粉质量

另取—空2或5m1测试管，加2或5m1氯化钠3g/100ml(据6.2.2而定)，加10μl复苏发光菌液，盖上瓶塞，用手颠倒5次以达均匀。拔去瓶塞，将该管放入各自型号仪器测试舱内，若发光量立即显示(或经过5~10min上升到)600mV以上，此瓶冻干粉可用于测试，低于者按3.3处理[实际操作中，按经验改加0.5ml复苏液(冷的氯化钠溶液2g)亦可]。菌液发光量先缓慢上升，约持续5~15min，后缓慢下降，满4h的CK发光量应不低于400mV，低于者更换冻干粉。

6.2.7.给各测试管加复苏菌液

在发光菌液复苏稳定(约半小时)后，按6.2所述，从左到右，按氯化汞或样品管(前)—CK管(后)—氯化汞或样品管(前)—CK管(后)……顺序，用10μl微量注射器(勿用定量加液器，以减少误差)准确吸取10μl复苏菌液，逐—加入各管，盖上瓶塞，用手颠倒5次，拔去瓶塞，放回原位(每管加菌液间隔时间勿短于30s)。每管在加菌液的当时务必精确计时，记录到秒，即为样品与发光菌反应起始时间。立即将此时间加15min分钟，记作各管反应终止(也即应该读发光量)的时间。

6.2.8. 发光细菌与样品反应达到终止时间的读数

按各管原来加菌液时间的先后顺序，当某管达到终止时间，在不加塞的情况下，立即将测试管放入仪器测试舱，读出其发光量(以光电信号转化的电信号——电压mV数表示)。

6.2.9.有色样品测定干扰的校正

a.拿掉仪器样品舱上的黑色塑料管口；

b.取—2m1测试管(直径12mm)，加氯化钠3g/100ml溶液2ml，将该管放进一装有少量氯化钠3g/100ml溶液的5ml管(直径20mm)内，要使外管与内管的氯化钠3g/100ml液面平齐。此作CK管；

c.另取一只2ml测试管，加氯化钠3g/100ml溶液2ml，放入另一装有少量有色待测样品液的5ml管内，要使外管与内管的氯化钠3g/100ml液面平齐，此作CKc管；

d.于CK和CKc二管的内管中同时加复苏发光菌液10μ(注意：必须是本批样品测定所用同一瓶复苏菌液)，立即记时到秒，等反应满15min，迅即放入仪器测试舱，测定二只带有内管的5ml管的发光量。分别记下发光量L1(CK管)和L2(CKc管)；

e.计算因颜色引起的发光量(mV)校正值△L＝Ll-L2；

f.按6.2.7和6.2.8所述常规步骤测试带色样品管及其CK管(氯化钠3g/100ml溶液)的发光量(mV)。所有CK管测得之发光量(mV)均须减去校正值△L后才能作为CK发光量(mV)。

图1  有色样品溶液测定干扰的校正

7.  测试结果表达

7.1.计算样品相对发光度(％0，并算出平均值。

氯化汞管或样品管发光量(mV)

相对发光度(％)＝―――――――――――――― × 100%                        (1)

CK管发光量(mV)

(平行1)%＋(平行2)%＋(平行3)%

相对发光度(％)平均值＝――――――――――――――― × 100%                (2)

3

7.2.符合5.2.1.3条件者，建立并检验氯化汞浓度(C)与其相对发光度(T)%均值的相关方程，也可以绘制关系曲线。

a.求出一元一次线性回归方程的a(截距)、b(斜率、回归系数)和r(相关系数)，列出方程：

T＝a十bC氯化汞                                                               (3)

查相关系数显著水平(P值)表，检验所求r值的显著水平。若P≤0.01，且EC50氯化汞＝0.10±0.02mg/L，则所求相关方程成立；反之，不能成立，须重测系列氯化汞浓度的发光量。氯化汞溶液配制过夜者，须重配后再测定。

b.也可以据建立的上述方程绘制关系曲线。即指定发光度为10%和90%，代入上式，求出相应的二个氯化汞浓度，在常数坐标纸上，定出二点，画一直线，即为符合该方程的氯化汞浓度与相对发光度的关系曲线。

7.3.符合5.2.1.2条件者，建立并检验样晶稀释浓度(C)与其相对发光度(T)%均值的相关方程，绘制关系曲线.

按7.2所述方法建立相关方程T＝a＋bC样，并检验相关系数r显著水平〈P值〉。若P≤0.05，则所求相关方程成立；反之，不能成立，须重测样品稀释系列浓度的发光量。

8.  根据测试结果表达样品急性毒性

8.1.用氯化汞浓度表达样品毒性

8.1.1.适用的条件

符合5.2.1.3条件(样品母液相对发光度大于1%)并按7.2建立了合格(P≤0.01、EC50氯化汞＝0.10±0.02mg/L)的氯化汞浓度与其相对发光度相关方程者。

8.1.2.表达方法

a.将测得的样品相对发光度，代入7.2相关方程，求出与样品急性毒性相当的氯化汞浓度(一般用mg／L表示；

b.测试结果报告同时列举样品相对发光度及其相当的氯化汞浓度值。

8.1.3.适用性

适用于相对发光度在1%以上，特别是50%以上(即不可能出现EC50值)，但低于100% (即仍有中、低水平毒性)的样品毒性测定。

8.2.用EC50值表达样品毒性

8.2.1.适用的条件

符合5.2.1.2条件(样品母液相对发光度低于50%乃至零)并按7.1建立了合格(P≤0.05)的样品稀释液浓度与其相对发光度相关方程者。

8.2.2.表达方法

a.将T＝50代入7.3建立的相关方程，求出样品的EC50值。这里EC50值以样品的稀释浓度(一般用百分浓度)表示；

b.测试结果报告列举样品的EC50值。

8.2.3.适用性

适用于相对发光度在50%以下，特别是零(即毒性水平较高或很高)的样品毒性测定，后者无法以相当的氯化汞浓度表达毒性。

8.3.测定记录格式

表3  样品急性毒性  发光细菌测定法实验记录

测定日期                          测定人                          提取方式

| 分析号 | 加菌液时间 (反应开始,读到秒) | 测定时间 (反应 分钟,读到秒) | 发光量mV | 相对发光度L,% (样品/CKx100%) | 均值Lx | 抑制发光率,% IL=100-L | 毒性 判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L＝a十bC      a＝               b＝

回归方程                         r＝           P＜

8.4.测定结果报告

a.实验室室温；

b.釆样地点、日期、时间；

c.氯化汞浓度或样品稀释浓度与其相对发光度的相关方程；

T＝a十bC

r＝        P≤        EC50氯化汞        mg/L

d.样品EC50值(稀释百分浓度)或相对发光度(%)及其相当的氯化汞浓度值(mg/L)；

e.测定人及所在单位。

9.  方法的精密度

样品3次重复测定结果的相对偏差应不大于15%。

1.12159/ Photobacterium/aquae/AE6/Int J Syst Evol Microbiol 2014 64: 475-480.

附加说明：

本标准由国家环境保护局科技标准司提出。

本标准由中国科学院南京土壤研究所负责起草。

本标准起草人顾宗濂、谢思琴、周德智、乔鸿泽。

本标准委托中国环境监测总站负责解释。